化验室的一般安全常识 化验室安全常识 化验室安全注意事项

一、化验室的一般安全常识 1、所用药品，标样，溶液都应有标签。绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。 2、禁止使用化验室的器皿盛装食物，也不要用茶杯、食具盛装药品，更不要用烧杯当茶具使用。 3、稀释硫酸时，必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸慢慢注入水中，边倒边搅拌，温度过高时，应冷却或降温后再继续进行，严禁将水倒入硫酸中！ 4、开启易挥发液体试剂之前，先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人，最好在通风橱中进行。 5、易燃溶剂加热时，必须在水浴或沙浴中进行，避免明火。 6、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿，应由操作者亲手洗净。 7、移动、开启大瓶液体药品时，不能将瓶直接放在水泥地板上，最好用橡皮布或草垫垫好，若为石膏包封的可用水泡软后打开，严禁锤砸，敲打，以防破裂。 8、取下正在沸腾的溶液时，应用瓶夹先轻摇动以后取下，以免溅出伤人。 9、将玻璃棒、玻璃管，温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布，且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。 10、开启高压气瓶时，应缓慢，并不得将出口对人。 11、配制药品或试验中能放出HCL，NO2、H2S，SO3 12、用电应遵守安全用电规程。 13、化验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品。 二、化验室安全常识 保护化验人员的安全和健康，保障设备财产的完好，防止环境的污染，保证工作有效地进行是化验室管理工作的重要内容。根据化验室工作的特点，化验室的安全包括防火、防爆、防毒、保证压力容器和气瓶的安全、电气的安全和防止环境的污染等方面。 一、化验室防火、防爆与灭火常识 1.防火常识 （1）化验室内应备有灭火器材、急救箱和个人器材。化验室工作人员应熟知这些器材的位置及使用方法。 （2）禁止用火焰检查可燃气体（如煤气、氢气、乙炔）泄漏的地方。应该用肥皂水来检查其管道、阀门是否漏气。禁止把地线接在煤气管道上。 （3）操作、倾倒易燃液体时，应远离火源。加热易燃液体必须在水浴上或密封电热板上进行，禁止用火焰或电炉直接加热。 （4）使用酒精灯时，酒精切勿装满，应不超过其容量的2/3。灯内酒精不足1/4时，应灭火后添加酒精。燃着的酒精灯焰应用灯帽盖灭，不可用嘴吹灭，以防引起灯内酒精起燃。 （5）蒸馏可燃气体时，操作人不能离开去做别的事，要注意仪器和冷凝器的正常运行。需往蒸馏器补充液体时，应先停止加热，放冷后再进行。 （6）易燃液体的废液应设置专门容器收集，不得倒入下水道，以免引起爆炸事故。 （7）不能在木制可燃台面上使用较大功率的电器如电炉，电热板等，也不能长时间使用煤气灯与酒精灯。 （8）同时使用多台较大功率的电器（如马弗炉、烘箱、电炉、电热板）时，要注意线路与电闸能承受的功率。最好是将较大功率的电热设备分流安装于不同电路上。 （9）可燃气体的高压气瓶，应安装在实验楼外专门建造的气瓶室。 （10）身上、手上、台面、地上沾有易燃液体时，不得靠近火源，同时应立即清理干净。 （11）化验室对易燃易爆物品应限量、分类、低温存放，远离火源。加热含有高氯酸或高氯酸盐的溶液，防止蒸干和引进有机物，以免产生爆炸。 （12）易发生爆炸的操作不得对着人进行，必要时操作人员戴保护面罩或用防护挡板。 （13）进行易燃易爆实验时，应有两人以上在场，万一出了事故可以相互照应。 2.防爆常识 有些化学品在外界的作用下（如受热、受压、撞击等），能发生剧烈化学反应，瞬时产生大量气体和热量，使周围压力急骤上升，发生爆炸。爆炸往往会造成重大的危害，因此在使用易爆炸物品（如苦味酸等）时，要十分小心。有些化学药品单独存放或使用时，比较稳定，但若与其他药品混合时，就会变成易爆品，十分危险。表1-30列举了常见的易爆混合物。 表1-30常见的易燃混合物 主要物质 互相作用的物质 产生结果 主要物质 互相作用的物质 产生结果 浓硝酸、硫酸 过氧化氢 溴 高氯酸钾 氯酸盐 高锰酸钾 硝酸铵 松节油、乙醇 乙酸、甲醇、丙酮 磷、锌粉、镁粉 乙醇、有机物 硫、磷、铝、镁 硫酸、甘油、有机物 锌粉和少量水 燃烧 燃烧 燃烧 爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 硝酸盐 过氧化物 钾、钠 赤磷 黄磷 乙炔 酯类、乙酸钠、氯化亚锡 镁、锌、铝 水 氯酸盐 空气、氧化剂、强酸 银、铜、汞(Ⅱ)化合物 爆炸 爆炸 燃烧、爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 乙醚、异丙醚、四氢呋喃及其他醚类吸收空气中氧形成不稳定的过氧化物，受热、震动或摩擦时会产生极猛烈的爆炸。 氨-银络合物长期静置或加热时产生氮化银，这种化合物即使在湿润状态也会发生爆炸。 有些气体本身易燃，属易燃品，若再与空气或氧气混合，遇明火就会爆炸，变得更加危险，存放与使用时要格外小心。表1-31中列举了常见气体在空气中的爆炸极限（可燃极限）。爆炸极限是当可燃性气体、可燃液体的蒸气与空气混合达到一定浓度时，遇到火源就会发生爆炸。这个遇到火源能够发生爆炸的浓度范围称爆炸极限，通常用可燃气体、蒸汽在空气中的体积百分比（%）来表示。可燃气体、蒸汽与空气的混合物并不是在任何混合比例下都有可能发生爆炸，而只是在一定浓度范围内才有爆炸的危险。如果可燃气体、蒸汽在空气中的浓度低于爆炸下限，遇到明火既不会爆炸，也不会燃烧；高于爆炸上限，遇到明火虽不会爆炸，但能燃烧。 表1-31 可燃气体、蒸气与空气混合时的爆炸极限（可燃性极限）/体积% 物质名称及分子式 爆炸下限 爆炸上限 物质名称及分子式 爆炸下限 爆炸上限 物质名称及分子式 爆炸下限 爆炸上限 氢 H2 一氧化碳CO 硫化氢 H2S 甲烷 CH4 乙烷 C2H6 庚烷 C7H16 乙烯 C2H4 丙烯 C3H6 乙炔 C2H2 苯 C6H6 甲苯 C7H8 环已烷 C6H12 丙酮 C3H6O 4.1 12.5 4.3 5.0 3.2 1.1 2.8 2.0 2.5 1.4 1.3 1.3 2.6 75 75 45.5 15.0 12.5 6.7 28.6 11.1 80.0 7.6 6.8 7.8 12.8 丁酮 C4H8O 氯甲烷 CH3Cl 氯丁烷 C4H9Cl 乙酸 C2H4O2 甲酸甲酯 C2H4O2 乙酸乙酯 C4H8O2 乙酸丁酯 C6H12O2 吡啶 C5H5N 氨 NH3 松节油 C10H16 甲醇 CH4O 乙醇 C2H6O 1.8 8.3 1.9 5.4 5.1 2.2 1.4 1.8 15.5 0.80 6.7 3.3 9.5 18.7 10.1 — 22.7 11.4 7.6 12.4 27.0 — 36.5 19.0 糠醛 C5H4O2 甲基乙基醚C3H8O 二乙醚 C4H10O 溴甲烷 CH3Br 溴乙烷 C2H5Br 乙胺 C2H7N 二甲胺 C2H7N 水煤气 高炉煤气 半水煤气 焦炉煤气 发生炉煤气 2.1 2.0 1.9 13.5 6.8 3.6 2.8 6.7 40~50 8.1 6.0 20.3 — 10.0 36.5 14.5 11.3 13.2 14.4 69.5 60~70 70.5 30.0 73.7 3.灭火常识 （1）扑灭火源 一旦发生火情，实验室人员应临危不惧，冷静沉着，及时采取灭火措施，防止火势的扩展。应立即切断电源，关闭煤气阀门，移走可燃物，用湿布或石棉布覆盖火源灭火。若火势较猛，应根据具体情况，选用适当的灭火器材进行灭火，并立即与有关部门联系，请求救援。若衣服着火时，不可慌张乱跑，应立即用湿布或石棉布灭火；如果燃烧面积较大，可躺在地上打滚。 （2）火源（火灾）的分类及可使用的灭火器见表1-32。 表1-32 火灾的分类及可使用的灭火器 分类 燃烧物质 可使用的灭火器 注意事项 A类 木材、纸张、棉花 水、酸碱式和泡沫式灭火器 B类 可燃性液体如石油化工产品、食品油脂 泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、“1211”灭火器① C类 可燃性气体如煤气、石油液化气 “1211”灭火器①、干粉灭火器 用水、酸碱灭火器、泡沫灭火器均无作用 D类 可燃性金属如钾、钠、钙、镁等 干砂土 7150灭火器② 禁止用水及酸碱式、泡沫式灭火器。二氧化碳灭火器、干粉灭火器、“1211”灭火器均无效 ①四氯化碳、“1211”均属卤代烷灭火器，遇高温时可形成剧毒的光气，使用时要注意防毒。但它们有绝缘性能好，灭火后在燃烧物上不留痕迹，不损坏仪器等特点，适用于扑灭精密仪器、贵重图书资料和电线等的火情。 ②7150灭火器主要成分三甲基氧基硼氧六环受热分解，吸收大量热，并在可燃物表面形成氧化硼保护膜，隔绝空气，使火窒息。 化验室内的灭火器要定期检查和更换药液。灭火器的喷嘴应畅通，如遇堵塞应用铁丝疏通，以免使用时造成爆炸事故。 三、预防化学烧伤与玻璃割伤 1.预防化学烧伤与玻璃割伤的注意事项 （1）腐蚀性刺激药品，如强酸、强碱、浓氨水、氯化氧磷、浓过氧化氢、氢氟酸、冰乙酸和溴水等，取用时尽可能戴上皮手套和防护眼镜等。如药品瓶较大，搬运时必须一手托住瓶底，一手拿住瓶颈。 （2）开启大瓶液体药品时，必须用锯子将封口石膏锯开，禁止用其他物体敲打，以免被打破。要用手推车搬运装酸或其他腐蚀性液体的坛子、大瓶，严禁将坛子背、扛搬运。要用特制的吸虹管移出危险液体，并配带防护镜、橡皮手套和围裙操作。 （3）稀释硫酸时，必须在耐热容器内进行，并且在不断搅拌下，慢慢地将浓硫酸加入水中。绝对不能将水加入到浓硫酸中，这样做法会集中大量产生的热，溅射酸液，是很危险的。在溶解氢氧化钠，氢氧化钾等发热物质时，也必须在耐热容器中进行。 （4）取下正在沸腾的水或溶液时，须用烧杯夹夹住摇动后取下，以防突然剧烈沸腾溅出溶液伤人。 （5）切割玻璃管（棒）及给瓶塞打孔时，易造成割伤。往玻璃管上套橡皮管或将玻璃管插进橡皮塞孔内时，必须正确选择合适的匹配直径，将玻璃管端面烧圆滑，用水或甘油湿润管壁及塞内孔，并用布裹住手，以防玻璃管破碎时割伤手部。把比例管插入塞孔内时，必须握住塞子的侧面，不能把它撑在手掌上。 （6）装配或拆卸玻璃仪器装置时，要小心地进行，防备玻璃仪器破损、割手。 2.化学烧伤的急救和治疗 表1-36中列举了常见化学烧伤的急救和治疗的方法。 表1-36 常见化学烧伤的急救和治疗 化学试剂种类 急救或治疗方法 碱类：氢氧化钠（钾）、氨、氧化钙、碳酸钾 立即使用大量水冲洗，然后用2%乙酸溶液冲洗，或撒敷硼酸粉，或用2%硼酸水溶液洗。如为氧化钙灼伤，可用植物油敷伤处 碱金属氰化物、氢氰酸 先用高锰酸钾溶液冲洗，再用硫化氨溶液冲洗 溴 用1体积25%氨水+1体积松节油+10体积95%乙醇的混合液处理 氢氟酸 先用大量水冲洗直至伤口表面发红，然后用5%碳酸氢钠溶液冲洗，再以甘油与氧化镁（2:1）悬浮液涂抹，再用消毒纱布包扎；或用0.1%氯化苄烷铵水或冰镇乙醇溶液浸泡 铬酸 先用大量水冲洗，再用硫化铵稀溶液漂洗 黄磷 立即用%硫酸铜溶液洗净残余的磷，再用0.01%高锰酸钾溶液湿敷，外涂保护剂，用绷带包扎 苯酚 先用大量水冲洗，然后用（4+1）70%乙醇-氯化铁（1mol/L）混合溶液洗 硝酸银 先用水冲洗，再用5%碳酸氢钠溶液漂洗，涂油膏及黄胺粉 酸类：硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、甲酸、草酸、苦味酸 先用大量水冲洗，然后用5%碳酸钠溶液冲洗 硫酸二甲酯 不能涂油，不能包扎，应暴露伤处让其发挥 四、有害化学物质的处理 实验室须要排放废水、废气、废渣。由于各类化验室工作内容不同，产生的三废中所含的化学物质及其毒性不同，数量差别也大。为了保证化验人员的健康，防止环境的污染，化验室三废的排放用遵守我国环境保护的有关规定。 1.化验室的废气 化验室进行可能产生有害废气的操作都应在有通风装置的条件下进行，如加热酸、碱溶液和有机物的硝化、分解等都应于通风柜中进行。原子光谱分析仪的原子化器部分都产生金属的原子蒸汽，必须有专用的通风罩把原子蒸汽抽出室外。汞的操作室必须有良好的全室通风装置，其抽风口通常在墙的下部。化验室排出的废气量较少时，一般可由通风装置直接排至室外，但排气口必须高于附近屋顶3m。少数实验室若排放毒性大且量多的气体，可参考工业上废气处理办法，在排放废气之前，采用吸附、吸收、氧化、分解等方法进行预处理。 表1-37中列出了我国居住区大气中有害物质最高容许浓度。 2.化验室的废水 化验室每天进行化验操作，产生一定量的废水。废水的排放须遵守我国环境保护的有关规定。 对人体健康产生长远不良影响的污染物，称第一类污染物。含有此类有害污染物质的污水，不分行业和污水排放方式，也不分受纳水体的功能类别，一律在产生装置或其处理设施排出口取样检验。我国居住区大气中有害物质最高容许排放浓度见表1-38。 表1-37 中国居住区大气中有害物质最高容许浓度①/（mg/m3） 物质名称 最高容许浓度 mg/m3 物质名称 最高容许浓度 mg/m3 一次② 日平均③ 一次② 日平均③ 一氧化碳 乙醛 二甲苯 二氧化硫 二硫化碳 五氧化二磷 丙烯腈 丙烯醛 丙酮 甲基对硫磷（甲基E605） 甲醇 甲醛 汞 吡啶 苯 苯乙烯 苯胺 9.00 0.01 0.30 0.50 0.04 0.15 — 0.10 0.80 0.01 3.00 0.05 — 0.08 2.40 0.01 0.10 1.00 — — 0.15 — 0.05 0.05 0.05④ — — 1.00 — 0.0003 — 0.80 — 0.03 环氧氯丙烷 氟化物（换算成F） 氨 氧化氮（换算成NO2） 砷化物（换算成As） 敌百虫 酚 硫化氢 硫酸 硝基苯 铅及其无机化合物（换算成Pb） 氯 氯丁二烯 氯化氢 铬（六价） 锰及其化合物（换算成MnO2） 飘尘 0.20 0.02 0.20 0.15 — 0.10 0.02 0.01 0.30 0.01 — 0.10 0.10 0.05 0.0015 — 0.5 — 0.007 — — 0.003 — — — 0.10 — 0.0015④ 0.03 — 0.015 — 0.01 0.15 ① 本表摘自《TJ36—79工业企业设计卫生标准》1980。 ②一次最高容许浓度指任何一次测定结果的最大容许值。 ③日平均最高容许浓度指任何一日的平均浓度的最大容许值。 ④为修订值 表1-38 第一类污染物最高容许排放浓度 污染物 最高容许排放浓度mg/L 污染物 最高容许排放浓度mg/L 污染物 最高容许排放浓度mg/L 总汞 烷基汞 总镉 0.05 不得检出 0.1 总铬 六价铬 总砷 1.5 0.5 0.5 总铅 总镍 苯并（α）芘 1.0 1.0 0.00003 表1-39 第二类污染物最高容许排放浓度/（mg/L） 污染物 一级标准 二级标准 三级标准 新、扩、改建 现有 新、扩、改建 现有 pH值 色度（稀释倍数） 悬浮物 生化需氧量（BOD） 化学需氧量（COD） 6~9 50 70 30 100 6~9 80 100 60 150 6~9 80 200 60 150 6~9 100 250 80 200 6~9 — 400 300 500 14、要建立安全员制度和安全登记本，健全岗位责任制，每天下班前应检查水、电、煤气、窗、门等，确保安全。 三、化验室安全注意事项 1、工作人员在工作时间内必须穿戴洁净的工作服装。 2、所有药品、标样、溶液都应有标签，绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。 3、禁止使用化验室的器皿盛装食物，也不要用茶杯食具等装药品，更不要用烧杯当茶具使用。 4、有毒、腐蚀、易燃、易爆的物品应妥善保管，不准在化验室内大量存放。贮存和使用应遵守?化学危险物品安全管理条例?。 5、稀释浓硫酸时，必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸慢慢注入水中，边倒边搅拌，温度过高时应等冷却降温后在继续进行，严禁将水倒入硫酸中。 6、开启易挥发液体试剂之前，先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟，开启时，瓶口不要对人，最好在通风厨中进行。 7、易燃溶剂加热时，必须在水浴或沙浴中进行。 8、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易燃物品的器皿应由操作者亲手洗净。 9、移动、开启大瓶液体药品时，不能将瓶直接放在水泥地板上，最好用橡皮布或草垫好，若用石膏包封的可以用水泡软后打开，严禁捶击，敲打以防破裂。 10、取下正在沸腾的溶液时，应用瓶夹摇动后取下以免溅出伤人。 11、玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拔出胶管时，均应垫有棉布且不可强行插入或拔出，以免折断刺伤人。 12、开启高压气瓶时，应缓慢，并不得将瓶口对人。 13、配制药品或试验中能放出HCN、NO2、H2S、SO2、NH3及其它有毒和腐蚀性气体时，应在通风厨中进行。 14、用电应遵守安全用电规程。 15、化验室内应备有急救药品，消防器材和劳保用品。 16、要建立安全员制度和安全登记本，健全岗位责任制，每天下班前，应检查水、电、窗、门等，确保安全。 17化验室内应保持空气流通，环境清洁、安静。 18、有毒气体应在通风橱中进行。 1、目的 为确保化验室在实验过程中的安全性，尽可能减少化学危险品对操作人员的伤害，减少污染物排放,减少污染物对大气、水源、土壤的影响，特制定本规程。 2、范围 适用于公司各化验室的安全管理。 3、责任 公司化验室工作人员均要遵守本规程，自觉维护化验室的正常工作秩序。 4、内容 4.1安全管理的一般要求 4.4.1 化验室实行岗位责任制，化验员对本岗位本区域的卫生及安全负责。上班时清扫化验室,下班时进行全面安全检查（包括门、窗、水、电等）并做好《化验室安全检查记录》。 4.1.2在化验室工作的所有人员应保持高度注意，杜绝一切安全隐患。 4.1.3实验人员进入化验室时，必须按规定穿戴工作服、工作鞋，实验过程中应穿戴合适的个人防护用品。 4.1.4进入实验室后要随手关门，不允许在化验室或走廊内奔跑、玩笑，嘻戏，非本部门人员不得随便进出。 4.1.5进出化验室或开门时要小心，在不清楚物质的性质时，要按危险品看待。 4.1.6不允许在化验室内吃东西，喝饮料，抽烟。 4.1.7制定化验室可存放的危险品的最大储量，并严格控制不能超过限量。 4.1.8工作台面保持清洁，药品摆放合理、有序、操作便利；尽量避免堆放不必要的化学物品和仪器，地板保持清洁和干燥。 4.2化验室工作人员安全技术操作要求 4.2.1严格遵守检验保准操作规程和仪器、设备标准操作规程。 4.2.2化验前应熟悉化验原理及注意事项，仔细检查仪器的安装是否 良好。 4.2.3化验中要集中精力按操作步骤进行，不要与人闲谈，使用分析 仪器时严禁操作人员脱岗。 4.2.4使用高温灭菌锅加压过程中必须有人看管，排压后方可开锅。 4.2.5检查电器设备是否发热时，应以手背试壳，不要用手掌面去触摸，以免触电痉挛发生危险，不要用水及湿布擦洗电器设备。 4.2.6化验结束后应进行安全检查，离开时要关闭一切电源、水源，关好门窗。 4.3实验室安全防护要求 4.3.1在进行一切有可能损伤眼睛的操作（如氧瓶燃烧法试验）时，必须带上保护眼镜。 4.3.2易挥发、放出有毒、有害气体的瓶口应密封。处理有毒有害粉尘性物质时，要戴防毒面具和手套。 4.3.3 配制有毒药品及洗液等腐蚀性液体时，应采取防护措施，带好胶皮手套、保护眼镜，防止溅出造成灼伤。 4.3.4取用腐蚀性、刺激性物质时，不得用手直接接触。应使用工具。严禁用嘴吸强酸强碱及毒性药品。 4.3.5使用一级试剂或产生有毒气体的试剂必须在不燃结构的通风橱 内进行。在使用通风橱时，应将通风橱的门尽可能关低，以提高排风率，确保使用者安全。 4.4危险状况处理 4.4.1当眼睛内进入液体飞沫或其他异物时，首先应用大量清水冲洗，然后到医院就医。 4.4.2化验员发现事故和潜在的危险状况时应立即向化验室负责人或质量部经理及安全人员报告。 4.5废物毒物处理 4.5.1装有有毒化学试剂及挥发性溶液的器具用后应立即冲洗，废物 应倒入一有标签标明的指定废液罐中，避免乱倒引起化学反应。 4.5.2挥发性及腐蚀性物质在管道中聚积会引起管路损害，因此不能直接倒入水槽和下水管，腐蚀性酸在用大量水冲洗后才能倒入排水管。 4.5.3微生物毒物的处理 4.5.3.1被污染的仪器及设备在使用后要立即做无菌处理。 4.5.3.2被污染的培养基必须消毒后（煮沸）倒入下水道。 4.6化验室防火安全 4.6.1储存容器上应在显著位置上标记内容物组份及处理方法，挥发性物质一定要严格密闭；易分解及爆炸性药品要防止受潮及日光直射。 4.6.2化学试剂保管员必须经常检查在库试剂情况，发现渗漏及时处理，废旧的包装不得在室内堆放，搬运化学物品严禁滚动、撞击。 4.6.3燃点在25℃以下的试剂叫一级试剂，例如：乙醚、苯、甲醇、乙醇、丙酮、石油醚、乙酸乙酯等应存放在危险品库内，需要时不应超过5瓶。存放应远离火源，阴凉通风。 4.6.4化学试剂、物品贮存室内不准进行化学试验工作，不准穿装钉子的鞋入内。 4.6.5化验室应具备有效的灭火器等消防器材，并应装在操作间门口附近，便于取用，并要定期检查，保持通道畅通。 4.6.6全体人员应接受使用灭火器培训。